
货物需求一览表

说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

A分包：
	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、规格
	技术参数及性能（配置）要求


20、内置对话麦克风，监听扬声器便于测试中与患者交流

	配置清单

编号

配置单

数量

单位

01

主机

1

台

02

气导耳机

1

副

03

骨导耳机

1

个

04

患者应答器

1

个

05

电源线

1

根

06
电脑
1

套

07
打印机
1
台


	
	声阻抗仪
	1套
	
	★鼓室压：探头音可选频率：226HZ，678 HZ,800 HZ,1000 HZ,探头音强度：85dB SP，增益控制：AGC

气压：控制：自动，最大＋400～－600daPa，安全恒定：-750 daPa 和+550 daPa

声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml; 678/800/1000Hz: 0.1-15mmho

★咽鼓管测试：3种可选，完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开放

声反射功能：自动声反射测试，两个独立的用户设置测试程序，自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合。

手动声反射测试：手动控制所有激励电平，可以重做部分自动测试的结果

反射衰减：手动控制，持续时间10秒，同侧或对侧激励。

对侧耳机：单侧气导耳机或插入式耳机

电平步进：1或5dB。

★内存：主机内存可存储双耳的测试结果大于30000个

★接口：USB、HDMI(可外接投影仪或液晶电视用于病历分析)

声反射频率与强度

同侧声反射频率：500HZ-4KHZ

噪音激励：WN/HP/LP

最大强度：110dbHL

对侧声反射频率：125-8000HZ（单侧气导耳机）、250-4000HZ（插入式耳机）

噪音激励：WN/HP/LP

最大强度：120dbHL

探测系统：拥有独特和高效的探测设计，方便从一个诊断型模式转换到筛查型模式，软件会自动默认最后使用的探测然后转换成为最接近的校准值。

气导听阈测试：（125－8000Hz共11个频点、强度-10－120dBHL）

信号发放：触控式按键，静音信号发射/中断开关。

彩色大屏幕显示,屏幕不小于10英寸，全中文操作界面

打印：可直接连接打印机打印A4纸张测试结果或主机连接计算机存储管理测试结果，并打印报告。

配置清单：

序号

名  称

数量

单位

1

主机

1

台

2

探头

1

套

3

对侧耳机

1

副

4

耳膜头

1

套

5

电源适配器

1

套

6

电脑

1

套

7

打印机

1

台



	
	隔音室


	1套
	
	1.参照国家标准GB/T16403《声学测听方法纯音气导、骨导听阈基本测听法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55--60dB（A）》

2.隔音室尺寸:外径：170cm×170cm×240cm

             内径：120cm×120cm×210cm（可定制）

3.双层中空隔音窗，尺寸：70cm(宽)×60cm（高）

4.双磁控凸凹式隔音门，独立双门尺寸：186cm(高)×80cm（宽）

5.独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性,换气量大于每小时5-10立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风（风口噪声小于22dB）；

★6.双“悬浮” 式阻尼减振器与原地面隔离, 减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。

7.密闭式信号接入系统和信号转换接口, 可减少检测设备的声音衰减。

8. 外表面1.5 mm外饰烤漆钢板,防潮、防锈，不得使用喷漆, 钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振

★9.内表面：使用50cm（宽）×210cm（长）的冲孔铝板，冲孔率45%.

10.内地面：环保地毯

★11.回字型双层悬浮结构，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用

12.LED吸顶灯,与隔音室顶部平整

13.电源：220V  50HZ使用环境：温度 -15 ～ 60度 

14.使用期：20年。  

配置清单：

编号

   名称                           数量

1
      新型环保复合材料墙体板          壹套

2
       磁控声门                       两付

3
       钢质窗框                       两付

4
       超强螺旋消音系统消声器         壹套

5
       超强螺旋通风系统换气扇         壹套

6
       转接系统转接口                 壹套

7
       照明系统灯                     壹套




	产品要求：

1、提供国家规定的医疗器械资质证件。

2、符合国家有关技术标准。

售后服务及要求：

1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不少于三年；并应附有详细的售后（含维修响应、备品配件供应及价格、质保期满后的维护费等内容）服务承诺条款。维修响应时间为20分钟，24小时到现场解决问题。

2、交货期：签订合同时定。

3、交货地点：广西河池市。采购人指定地点。

4、所有进口原装产品在交货时，必须附有该台设备进口的相关证件（海关、检验检疫、注册证等），机身号码与进口的证件必须相符；询价文件中必须附有该设备的彩色图片，图片上要有详细的技术参数说明，并加盖生产厂家或国内总代理单位公章；并提供中文版操作手册2套。

5、其他要求：免费送货上门，免费安装调试，保证设备验收合格并能正常运行。厂家免费提供操作培训和维修培训。

付款方式：

  货到验收合格、正常使用后6个月付95%货款，12个月后付5%货款。



- 5 -

