便携式支气管镜参数

一、参数要求

1、视野角度：≥100°

2、视野方向：0°( 直视)

3、景    深：3-50mm

4、先端部外径: ≤4.9mm

5、插入部外径：≤4.9mm

6、有效长度：≥600mm

★7、管道内径：≥2mm

8、弯曲角度：上≥180°、下≥130°

9、全   长:≥ 880mm

★10、分辨率：≥3.6Lp/mm（L=8mm）（注册证须有参数证明）

11、吸引量≥400ml/min（注册证须有参数证明）

★12、照度≥2000lx（L=8mm）（注册证须有参数证明）

13、目镜的视度：调节范围不小于+3～-8屈光度，调节操作应平稳舒适。（注册证须有参数证明）

二、微型内窥镜视频系统 一台

1、通过C-mout 标准接口，与便携式软性喉镜配接使用；

2、具有实时观察、记录和回放功能，存储图片和录像；

3、可翻转屏幕，屏幕翻转角度0°-120°保证最佳观察角度；

4、1080P 全高清成像：

5、一体化紧凑设计，集成像与显示于一体：

6、≥3.5寸显示屏、体积小、重量轻，方便携带与操作

7、具有白平衡、自动增益、自动曝光转角度

8、可充电锂电池1900mAh，3.7V，可拆卸

三、测漏器

1．与纤维支气管镜同一品牌，保证兼容性

2．指针设计，测漏精准，操作简单

四、图文工作站

1.主  机： Intel i5-10400以上、8G 内存 、1T 硬盘、主板集成高性能显卡、DVD光盘驱动器、DV4500专业动/静态图像采集卡、内窥镜医学影像信息管理系统

2.显示器： 24寸液晶显示器

3.打印机： 彩色喷墨打印机

4.附  件： 视频输入电缆辅助图像采集脚踏开关

五、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式纤维支气管内窥镜 | 1 |
| 微型内窥镜视频系统 | 1 |
| 测漏器 | 1 |
| 图文工作站 | 1 |