尿动力学分析仪参数

1、符合GB 9706.1-2020医用电气 设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（提供检测报告）。

2、可升降操作台，显示器高度及方向可调。

3、主机单元盒及传感器高度可调。

4、储液瓶挂架的数量不少于2个，承重应不小于10N。

▲5、双模式软件（A和B模式），可自由切换（提供注册证）。

二、压力传感器

1、压力测定范围: -2.45kPa～+19.61kPa(-25cmH2O～+200cmH2O)，误差≤2％。

▲2、测压方式：液导测压+气导测压

三、灌注单元

▲1、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式

灌注率设定范围分为两档：2mL/min～10mL/min 10mL/min～80mL/min

灌注率误差：2mL/min～80mL/min时：误差≤2％。

4、尿动力分析仪专用金属灌注泵

▲5、波动检测：差值低于7cmH2O（提供第三方校准证书）

6、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。

四、推注泵

主机一体式推注泵，尿动力软件可控制 ，推注率设定范围：2mL/min～5mL/min 误差≤2％。

五、尿流率

1、排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤1％；

2、排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤1％；

3、尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤2％。

六、牵引机

1、牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤2%；

2、牵引长度：≥280mm。

七、EMG单元

1、测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；

2、频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段；

3、共模抑制比（CMRR）：≥100dB；

4、差模输入阻抗: ≥5MΩ。

八、软件和功能显示

1、全中文操作界面，windows10操作系统。

2、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步尿动力测定；尿道功能测定；压力/流率分析；

3、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

4、具有常用诊断语提示与编辑功能，在编写报告时可快速插入。

5、具有膀胱压超限保护功能。

6、同步测定中可绘制显示ICS列线图、A-G列线图、Shaefer列线图、Griffiths列线图，方便进行分析判断。

7、可设置各检查曲线默认的显示范围，且在检查及分析中可随时调节。

8、多文档多窗口式操作，具有窗口列表，可在正在进行检查时对其他的检查数据和报告进行分析处理。

9、检查数据信息可导出为符合ICS尿动力学研究数据数字交换标准的文件，满足标准的文件也可导入本软件，方便交流研究。

10、具有高级查询功能，可根据单一或不同条件组合查询筛选满足条件的检查数据，显示在新窗口中，并可同时查询多批数据，方便研究使用。

11、独立的灌注电机、牵引电机、推注电机状态窗口，可快速查看电机状态并控制各电机功能，并具有一键急停所有电机的功能。

12、对每条病历记录项，有病史信息记录功能，对每条检查记录项，有检查备注信息记录功能。

13、进入设置与校准需要密码，防止无关人员修改系统信息。

九、导管

1、尿道测压导管与主机同一品牌，提供单独注册证。

2、直肠测压导管与主机同一品牌，提供单独注册证。

十、技术和售后支持

1、提供4-6人至大三甲医院培训基地，培训后可以颁发证书。

2、整机质保3年。

3、使用年限≥10年

硬件配置

4.1信息推车 1台

4.2 主机单元盒 一台

（1）内置EMG单元 一套

（2）内置压力单元 三个

（3）内置推注泵 一套

（4）内置灌注泵 一套

4.3、电脑1台 （≥i7 12代CPU ≥500GB存储 ≥16GB运行内存 显示器）

4.4、打印机 一台

牵引单元

1、牵引机 一台

2、牵引机支架 一套

尿流量单元

1、托盘 一个

2、尿流率传感器盒及支架 一套

3、漏斗 一个

附件

1、尿动力学分析仪配件液路连接管 两包

2、尿动力学分析仪配件液路连接管 十包

3、尿动力学分析仪配件液路连接管 十包

4、1000mL塑料烧杯 一个

5、直肠测压导管 十根

6、尿道测压导管 十根