附表：

货物需求一览表

说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	一氧化氮治疗仪
	1套
	技术参数及性能（配置）要求

通过NMPA认证，适用范围：与呼吸设备联合使用，辅助治疗肺动脉高压症（须提供注册证证明）

2. ★治疗用NO气体设备自生成，按需获取生成、传输、吸入一体连贯，无中间存储，保证NO气体活性及纯度。设备需同时适用于成人及新生儿。

3. 气体过滤器使用时长：1000小时，有效期：≥24个月

4. 一氧化氮气体浓度设置范围：0ppm~80ppm，步长：1ppm 。精度:当1ppm≤NO设置值≤4ppm,±0. 8ppm；当 5ppm≤NO设置值≤80ppm，±2ppm,或一氧化氮设置值的10%，取大者

5. 一氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~100ppm,分辨率0. 1ppm

6. 二氧化氮气体浓度监测范围：0ppm~50ppm，分辨率：0. 1ppm

7. 氧气体浓度监测范围：15%~100%，分辨率：0. 1%；

8. ★采用超声氧浓度传感器监测FiO2,无需定期更换（提供厂家证明文件）

9. 主机接口：RJ45接口和USB接口，用于连接医院信息化系统和导出数据

10. 具备模式包括：在不使用同步流量传感器下，治疗仪可持续送气到呼吸回路供患者治疗，且保证监测NO/NO2/O2准确性

11. ★设备使用年限：≥8年

12. 监测功能包括：实时监测NO、NO2、02浓度

13. 报警功能：灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁

14. 设备根据一氧化氮输出控制精度，对不同NO目标浓度自动设置报警上下限，并在屏幕显示上下限值；

15. 波形显示包括：实时显示NO浓度趋势曲线

16. ★内置积水杯自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水，减少医护工作量，避免因频繁倒水操作导致漏气，适合长时间不间断治疗

17. 治疗模式包括：无创/有创/麻醉/高频/氧疗，主屏显示与呼吸设备连接指引图，方便医护人员快速操作使用实现治疗

18. ★显示要求：与NO/NO2/O2监测数据，同屏显示NO/NO2浓度传感器使用寿命、过滤器使用寿命，避免因更换不及时导致治疗的安全性和连续性

19. 标配：重复性使用混合器和一次性使用分体式混合器，两种送气/采样管路（提供注册证附件证明）

20. 主屏尺寸：≥12. 1英寸彩色TFT LCD显示

21. 操作要求：全触摸屏+旋钮操作

22. 整机重量（含：电池、过滤器、浓度传感器，不含台车）：≤7. 5kg，方便院内外转运使用

23. ★内置电池工作时间：≥120分钟，保证转运中续航能力（提供厂家说明书）

24. 配置要求，至少包括：一氧化氮治疗仪主机、台车、流量传感器、流量传感器线缆、送气/采样管路




