单通道注射泵需求参数

- ★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证

- ★整机使用期限≥8年

- ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

- 注射速度范围：0.01-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.01-2000ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用

双通道注射泵需求参数

- ★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证

- ★整机使用期限≥8年，

- ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

- 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。

- 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%

- 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 快进速度范围：0.01-2000ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 10.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

输液泵需求参数

- ★注射泵持有国家药品监督管理局NMPA三类注册证

- ★整机使用期限≥8年

- ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

- 支持输血功能

- 可升级肠内营养液输液功能

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 快进流速范围：0.1-2000ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 设备有8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 具有多个阻塞压力报警档位，最低档位可设置150mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。