附表：
货物需求一览表
说明：
1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	
有创/无创一体呼吸机
	1套
	技术参数及性能（配置）要求
一、技术参数
1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，具备中文操作界面。
1.2 采用≥12英寸的彩色触摸控制屏幕，分辨率≥1024*768，支持多点触控。
1.3 屏幕显示：支持≥3道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。
1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件
1.5 具备备用电池，断开外接电源后单块电池续航时间≥90分钟，支持电池热插拔，总续航时间可扩展至≥180分钟，电池剩余电量能显示在屏幕上。
1.6 电动电控呼吸机，具备内置空气气源，方便进行转运。
1.7 同时具备有创通气模式、无创通气模式。
1.8 病人信息、当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。
1.9 呼吸波形及呼吸环可截图，支持U盘、USB接口等方式导出保存。
1.10 ★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（消毒温度≥121℃，134℃更佳），以防止交叉感染。
1.11 呼气阀组件设计合理，便于清洁消毒；流量传感器可采用压差式、热丝式或超声式等，测量精度符合行业标准，并能高温高压蒸汽消毒（消毒温度≥121℃，134℃更佳），以防止交叉感染。
1.12 可选配旁流CO2监测。
1.13 可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图
1.14 呼吸机整机重量≤12 kg（不包括台车），转运和移动。
二、呼吸模式及功能
2.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式
2.2 高级模式：双相气道正压通气（Bilevel/APRV类模式）；自动适应性压力调整容量控制功能（如容量保证压力支持模式）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式。
2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。
2.4★ 配置肺力学分析工具，支持低流速法P-V曲线测定，帮助确定最佳PEEP值。
2.5 自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致
2.6 具有人机同步优化技术，支持呼气触发灵敏度自动调节或手动调节，提高人机同步性，减少治疗过程中的参数调节频率。
2.7★ 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器。
2.8 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能
3设置参数
3.1★ 潮气量调节范围：成人模式≥50 — 1500ml，小儿/婴幼儿模式可达10— 300ml，或整机覆盖范围≥20 — 1500ml
3.2 呼吸频率：1 - 100次/min
3.3 SIMV频率：1 - 60次/min
3.4 吸/呼比：4:1 — 1:10
3.5 最大峰值流速：≥180L/min
3.6 吸气压力：5 -- 80 cmH2O
3.7 压力支持：0 — 80cmH2O
3.8 PEEP：OFF，1 -- 45 cmH2O
3.9 压力触发灵敏度：-10 — 0.5cmH2O
3.10 流速触发灵敏度：0.5 — 15L/ min
3.11 氧浓度：21 — 100%
3.12 叹息功能：有
3.13 氧疗流速：≥60L/min，最高可达80L/min或以上
4监测参数
4.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测
4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测
4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测
4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间
4.6 吸入的氧浓度的监测
4.7 趋势图和趋势表显示
4.8 ★具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。
4.9 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。
4.10 具有锁屏功能，防止误操作
4.11 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
4.12 提供直流和交流两种供电方式，直流电压范围适应车载或便携电源要求
4.13 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式
4.14 支持标准通信协议（如HL7、DICOM、IEEE 11073等），可与医院信息系统（HIS）、监护系统及中央监护站连接，实现呼吸机监测信息的实时显示和数据共享，满足科室信息化需求


2、 配置清单/要求
	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	主机
	3
	台

	2
	三芯电源线
	3
	根

	3
	氧气软管
	3
	根

	4
	一次性附件包
	3
	套

	5
	呼气阀流量传感器
	3
	套

	6
	支撑臂
	3
	根

	7
	锂电池
	3
	块

	8
	台车
	3
	台







	
	总预算金额
	
	360000元
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